附件2：肌电图诱发电位仪参数要求
★1. 核心要求（以下要求均需足）
1.1适用于肌电图、神经传导速度、诱发电位、事件相关电位等临床神经电生理检查。

1.2承担对接医院系统费用

1.3配备工作站（电脑）、打印机
   1.4保修≥6年

★2.预算控制价

   不高于19.8万元/台

★3.电脑主机

采用专业型商用电脑主机，配置不低于：处理器性能相当于Intel i5第12代或以上级别（或同等级别及以上处理器）、内存≥16GB、固态硬盘≥256GB。不指定特定品牌型号。

 一、技术参数要求

▲1. 通道数

放大器通道数≥4通道（可选配升级至6通道或8通道。

▲2. 输入阻抗

输入阻抗≥2000MΩ。

▲3. 共模抑制比

共模抑制比≥120dB。

4. 噪声电压

输入短路噪声≤0.4μVrms。

5. A/D转换率

A/D转换率≥24Bit。

6. 幅频特性

频率范围覆盖≥0.5Hz～10kHz（或更宽），具备低频/高频滤波器。

7. ▲供电方式

采用整机隔离电源供电，确保安全性和信号稳定性。

8. 刺激强度

电流脉冲输出强度范围0～100mA。

9. 刺激频率
刺激频率≥0.1～50Hz；

10.输出脉冲宽度50～1000μs可调。

11. 刺激模式

支持多种输出模式。

12.听觉 刺激类型

至少支持短声、纯音、白噪声等刺激类型两种以上；

▲13. 视觉刺激模式

具备棋盘格图像翻转刺激、LED闪光、LED眼罩刺激等其中一种以上；

▲14. 神经电图检测项目

包含但不限于运动传导速度（MCV）、感觉传导速度（SCV）、F波、H反射、重复神经电刺激（RNS）、瞬目反射（BR）、皮肤交感反应（SSR）、多节段传导（SSCT）。

15. 肌电图检测项目

包含但不限于针肌电图（EMG）、运动单位电位（MUP）自动分析、干扰相（重收缩）自动分析。

16. 诱发电位检测项目

包含但不限于：

体感诱发电位：上肢体感、下肢体感、三叉神经体感等；

听觉诱发电位：脑干听觉诱发电位（BAEP）、中潜伏期、脑诱发电位( LAEP)等；

▲17. 表面肌电图功能

具备表面肌电图信号采集、存储和回放功能；

18. 报告系统

检查结果采用Microsoft Word或PDF格式生成报告，用户可自定义报告模板；支持检查项目管理器自动形成患者检查方案。

19. 数据管理

具备患者数据库管理功能，可实现数据的检索、导入、导出和删除；

20. 台车与显示器

配备高档专用台车；显示器≥21寸彩色液晶显示器。

21. 双脚踏开关

配置双脚踏开关，便于临床检查操作。

