附件3：人体成分分析仪参数要求
★1. 核心要求（以下要求均需足）
1.1采用生物电阻抗技术，检测身体各种组成元素，对身体进行节段分析，正确评估身体状况。检测项目必需有测试体重、体脂百分比、脂肪重量、肌肉重量、瘦体重、基础代谢率、总能量消耗、细胞重量、细胞内外液、身体质量指数、身体水份重量、蛋白质重量、矿物质重量、内脏脂肪水平、内脏脂肪面积、内脏脂肪重量、皮下脂肪重量、身体年龄、腰臀比、体型评估、内脏脂肪发展预测、浮肿指数、节段肌肉分析、调节目标、研究项目、体成分分析与历史结果对比。需提供报名品牌型号设备报告样板，并标明以上26项指标位置，若无法提供或缺项，视为不符合。
   1.2 承担对接医院系统费用

   1.3 配备打印机一台

   1.4 水肿病人可适用
   1.5保修≥5年

★2.预算控制价

   不高于7万元/台
一、技术参数要求

1. 测量频率

支持≥5个不同频率，须包含1kHz、5kHz、50kHz、250kHz、500kHz、1000kHz中其中5个以上。

▲2. 测量电流

检测电流≤80μA

3.测量节段

≥5个节段（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）分别进行阻抗和电抗测量。

4. 阻抗测量范围 
阻抗测量范围：≥20Ω～1250Ω；

精度

阻抗测量误差：躯干误差≤±3%，肢体误差≤±1%（需提供产品技术要求或注册检验报告等官方证明）。

▲6. 测量模式

支持普通模式、专业模式、血透模式等多种测量模式，至少包含≥2种测量模式。

7. 测试姿势

支持躺姿、坐姿、站姿等多种测量姿势，至少支持≥2种姿势。

▲8. 测试时间

单次完整测量时间≤60秒。

▲9. 节段相位角功能

具备节段相位角测量功能，可在5个节段使用≥3个频率（5kHz、50kHz、250kHz）进行相位角测量。

测试体重范围：≥10～250kg

测试年龄范围：≥3～99岁

12. 测试身高范围：≥90～190cm

▲13. 报告纸类型

须提供成人报告、儿童报告、水报告、营养报告、膳食建议报告、运动建议报告等多种报告类型，报告类型≥5种。

▲14. 数据存储

主机本地可存储档案数≥10万例，无需外接计算机即可独立完成数据存储和管理。

15. 数据备份与导出

支持USB存储设备进行数据备份、恢复操作，支持导出格式与Excel软件兼容。

16. 历史数据分析功能

能生成历史记录报告并生成曲线图。

17. 快速注册功能

具备快速注册功能，能快速登记病人，支持批量录入受检者信息。

▲18. 设备便携性

支持台车式安装或便携式设计。

19. 显示方式

配备彩色液晶触摸屏，尺寸≥7英寸，支持全触控操作。

20. 数据接口

支持USB、RS-232C等数据接口，支持与医院HIS、PACS等系统对接，支持WIFI无线传输。

21. 培训服务

提供现场安装调试及操作培训，确保使用人员能熟练操作设备及数据管理软件。

