一、牙科综合治疗机参数要求
（一）、实质性要求
★1. 核心要求（以下要求均需足）
   1.1 配备高速/低速手机、快速光固化、洁牙机、内窥镜位
   1.2 配备医生椅、助手椅各一张
   1.3 具备自动管路消毒功能
   1.4保修≥3年
   1.5使用年限≥15年（需提供设计年限说明文件）"或"关键结构件（铭牌）年限说明复印件"
★2.预算控制价
   不高于4.8万元/台

（二）、技术参数要求
1.▲ 结构形式
治疗台侧箱与患者椅采用连体式或落地分体式结构，设计集成化，整机全封闭结构，底座无管线外漏，便于清洁消毒和交叉感染控制。
2. 供气压力范围0.50~0.7MPa，流量≥50L/min，配空气过滤器和调压装置,并有压力表；
3.水源水压范围0.2~0.4MPa，流量≥10L/min，配水过滤器和调压装置,并有压力表。
4. ▲治疗灯
采用LED光源，最大照度≥30000Lux，支持无接触式控制；支持多档色温调节（至少包含白光、黄光、混光三种模式）；色温最大值≥5200K，最小值≤3500K。
5. ▲椅架结构与材质
椅架主体及底座采用金属材质，座椅承重≥160kg（需提供第三方检测报告）；
6.	座椅升降范围：最高≥780mm，最低≤430mm；座椅配备左右扶手，至少一侧扶手可旋转或拆卸。
7. ▲驱动与控制系统
采用电机驱动系统，升降速度可调；
8. ▲安全保护功能
具备下降保护功能；具备紧急制动安全装置；具备机构互锁功能，手机或洁牙机工作时椅位运动自动锁定。
9.头枕与皮革
头枕采用多向调节设计（如双关节、滑轨或球形关节等），角度可调，满足成人、小孩等不同人群的体位要求。座椅表面材料采用皮革或同等级医用环保复合材料。
10. 器械盘与控制面板
器械盘采用下挂式或同等功能的悬挂式设计，控制面板具备≥12个独立功能控制单元（含按键、旋钮或触摸控制），具备一键水气电开关、椅位升降、痰盂冲洗、一键消毒等功能；平衡臂可承受重≥5kg。
11. ▲手机防回吸功能
手机具备防回吸功能，防止手机回吸引起的管道内部感染。
12. 侧箱与供水系统
侧箱外壳耐酒精消毒，耐紫外线老化；侧门可完全打开便于检修；不低于双水瓶配置；具有漱口水加热或恒温系统，出水温度适宜（25-40℃可调或恒定）。
13. 痰盂缸
痰盂缸可旋转，可拆卸清洁，下水口有过滤网。
14.▲全自动水路消毒系统
具备一键全自动水路消毒功能，消毒液可同时覆盖所有诊疗用水相关管路（含手机管、三用枪管、洁牙机管、水杯供水管等），覆盖进水端及出水端，或采用等效的全管路消毒方案；
15. ▲助手位单元
助手位有器械平台，"平台有效面积≥200cm²（长宽比例不限），带可消毒硅胶软垫，配置≥4挂架单元；助手器械臂可水平移动范围≥165mm。
16. 地箱与管路
地箱采用一体化或模块化隐藏式设计，内设水过滤器和气调压装置；配置防污染下水排污连接组件，有效隔绝下水管道对诊室造成的病菌、异味和污水回流的污染。
17. 脚踏开关
配置多功能脚踏开关，可进行椅位调节，供水冲痰、水气控制等功能。
18. 医生椅
配置医用静音万向轮，座椅高度可调，靠背倾角可调，符合人体工程学设计原则。
二、中央抽吸系统参数要求

（一）、实质性要求
★1. 核心要求（以下要求均需足）
   1.1 能提供8～10台牙科综合治疗台负压动力源
   1.2 保修≥4年
1.3 使用年限≥8年（需提供设计年限说明文件）"或"关键结构件（铭牌）年限说明复印件"
★2.预算控制价
   不高于0.8万元/台
（二）、技术参数
1. ▲系统总抽吸流量≥1500L/min（工作状态下）；
2. 工作负压：-18kPa～-25kPa可调；
3. 额定功率：≥2.0kW，等效性能产品允许偏差±15%；
4. 噪音：≤72dB；
5. 可连续工作，连续工作时间不小于10小时，允许配备备用泵轮换运行实现等效功能
6. 控制方式：具备恒压控制功能，采用变频或等效节能控制技术，具备延时启停功能，负压波动范围不超过±10%；
7. ▲水气分离：具备有效的水气分离及污染物排放系统，，可快速分离并排放污染物，防止污水残留，便于清洁维护；
8. 过滤系统：配置前置过滤器，可有效过滤杂质，便于清洁维护；
9. 显示与报警：具备声光报警功能，故障信息可识别提示（指示灯/代码/文字等）；
10. 安全保护：具备过载、过热保护；三相电源配置需具备相序、缺相保护；符合YY 0505医用电气设备电磁兼容要求"；
11. 远程控制：具备标准干接点或RS485通信接口，可实现与牙科综合治疗台的启停联动控制，提供接口协议说明及兼容性承诺。



三、空气压缩机参数要求
（一）、实质性要求
★1. 核心要求（以下要求均需足）
   1.1 能提供8～10台牙科综合治疗台正压气源，无油
   1.2 保修≥4年
   1.3 使用年限≥8年（需提供设计年限说明文件）"或"关键结构件（铭牌）年限说明复印件"
★2.预算控制价
   不高于0.92万元/台

（二）、技术参数
1. ▲额定功率：≥1500W；
2. ▲公称容积流量：≥300L/min；
3. ▲储气罐容积：≥120L，内部防锈处理，带压力容器资质证书；
4. 工作压力：启动压力0.5±0.05MPa，额定排气压力0.8±0.05MPa；
5. ▲压缩机形式：无油活塞式或无油涡旋式，机头数量≥2组，具备轮换运行或延时启动功能，实现供气连续性及降低启动电流；
6. 噪音：≤80dB；
7. 控制方式：压力感应自动启停，启停压力0.5～0.8MPa可调；
8. 排水方式：自动排水，或手动/自动可切换；
9. 安全保护：配置安全阀、压力表、单向阀、电机过载保护、电源缺相保护等功能；
10. 干燥系统：配置冷凝除水装置或压缩空气过滤器组或吸附式干燥模块；
[bookmark: _GoBack]11. 管路与连接：提供连接管路，进行管路铺设与连接。




