一、牙周治疗仪参数要求
（一）、实质性要求
★1. 核心要求（以下要求均需足）
   1.1 设备集超声洁治、牙周治疗、喷砂（龈上/龈下）功能于一体
   1.2 保修≥3年
   1.3 使用年限≥8年（需提供设计年限说明文件）"或"关键结构件（铭牌）年限说明复印件"
★2.预算控制价
   不高于2.618万元/台

（二）、技术参数要求
1. ▲尖端振动频率
25kHz～35kHz。
2. ▲尖端主振动偏移
最大值≥70μm（或最大偏移范围覆盖1μm～70μm），且具备多档可调功能；
3. ▲尖端输出力
最大值≥3N（或范围覆盖0.1N～3N）。
4. ▲尖端输出功率
3W～20W可调
5. 输入气压
0.55MPa～0.75MPa
6. ▲出砂量
龈上喷砂0.5g/min～5g/min可调，龈下喷砂0.1g/min～2g/min可调，各档位可精确控制；
7. ▲供水温度
支持常温供水或手柄/主机水路加热功能，加热状态下出水温度≤45℃，具备温度调节或多档选择功能；
8. 手柄灭菌
超声手柄和喷砂手柄均可自由拔插，支持134℃高温高压灭菌。
9. 工作尖材质
钛合金或等效生物相容性材质，硬度低于牙釉质，符合YY/T 0460相关要求；
10. 喷砂系统
配备龈上、龈下喷砂功能，砂粉容器透明可视，支持砂粉余量观察及便捷装填；龈上、龈下喷砂组件可采用独立粉罐或等效功能设计（如可更换喷嘴/管路系统）；
11. 供水系统
具备双水路设计，支持瓶供及外接水路切换；管路材质兼容口腔科常用消毒药液（如含氯消毒剂、过氧化氢类、氯己定类等）；
12. 脚踏控制
配备脚踏开关，支持有线或无线工作模式；具备无线功能的，应保证信号稳定性与安全性；
13配置要求：主机 1台、超声手柄2支、喷砂手柄（龈上、龈下） 各1支、 工作尖 ≥12枚，需覆盖：牙周洁治尖（标准型、精细型）、根面平整尖、龈下刮治尖等功能类型，适配主机频率范围；龈下喷砂喷嘴≥20个， 多功能脚踏 1个、 供水瓶、 电源线、快接头、通针、过滤器、工作尖装卸工具及扭矩控制工具等附件 1套、牙周消毒盒、喷砂消毒盒 各1个。

二、热熔牙胶充填机参数要求

（一）、实质性要求
★1. 核心要求（以下要求均需足）
1.1 加热软加热软化牙胶并注射充填至根管内，具备根尖加压功能。
1.2 保修≥3年
 1.3 设计使用年限≥8年（需提供设计年限说明文件）"或"关键结构件（铭牌）年限说明复印件"
★2.预算控制价
   （含标准配置）预算控制价不高于0.45万元/台。

（二）、技术参数
1. ▲工作方式：无线手持式设计，内置可充电锂电池，笔式/手持式操作。
2. ▲温度设置：温度范围：80℃-230℃可调，至少具备4档预设温度档位，预设温度可在范围内自定义设置或覆盖常用工作温度区间（100℃-200℃）。
3. ▲注胶速度：具备注胶速度调节功能（至少2档可调）。
4. 显示与监控：配备OLED或液晶显示屏，实时显示工作温度、电池电量等信息。
5. 电池容量：电池容量≥1500mAh，或单次充电可持续完成至少15例根管充填操作（提供厂家技术证明）。
6. 充电时间：≤3小时。
7. 安全保护：具备超时自动停止加热、无操作自动关机功能。
8.注胶针：可更换，支持高温高压灭菌；标配至少包含2种不同直径规格（如细径≤0.4mm、粗径≥0.6mm，或对应23G/25G规格），适配不同根管形态。
9. 工作尖：可更换，支持高温高压灭菌；标配至少包含4支不同规格工作尖（如不同锥度或尖端直径，覆盖常规根管预备形态）。
10. 配置要求：主机、充电底座、电源适配器、注胶针（至少2种规格）、工作尖（至少4种型号）、隔热防护配件、装卸工具等必要配件。
11. 灭菌要求：与根管直接接触及可能污染的工作尖、注胶针等部件应可灭菌处理；支持高温高压灭菌（134℃）或符合《口腔器械消毒灭菌技术操作规范》的等效灭菌方式。

三、光固化机参数要求

（一）、实质性要求
★1. 核心要求（以下要求均需足）
   1.1 保修≥3年
 1.3 使用年限≥8年（需提供设计年限说明文件）"或"关键结构件（铭牌）年限说明复印件"；
★2.预算控制价
   不高于0.18万元/台

（二）、技术参数要求
1. ▲波长范围：385nm～515nm，宽谱固化，适用于常规牙科光固化树脂材料。
2. ▲最高光强：≥2000mW/cm²（可调）。
3. 光强档位：至少具备四档光强可调或至少具备高光强和标准光强两种模式。
4. 时间设定：固化时间设定≥4档，常见档位包含1s-20s范围。
5. 电池容量：内置可充电锂电池，容量≥1200mAh。
6. 光学有效面积：≥70mm²。
7. 工作模式：至少具备三种工作模式，包括但不限于：标准固化模式、高能量输出模式、渐进启动模式（软启动/斜坡启动）、脉冲输出模式等类似功能。
8. 机头旋转：机头可360°旋转，便于口腔各部位操作。
9. 光源类型：采用蓝紫光LED光源，波长范围覆盖385nm～515nm，确保宽谱固化效果。
10. 恒流驱动：具备恒流驱动技术，光强输出稳定，在正常工作电量范围内保持光强输出稳定。
11. 配置要求： 主机（含手柄）、充电底座、电源适配器、眼部防护装置、一次性卫生防护套。

[bookmark: _GoBack]四、根管预备机参数要求

（一）、实质性要求
★1. 核心要求（以下要求均需足）
    1.1 保修≥3年；
 1.2 使用年限≥8年（需提供设计年限说明文件）"或"关键结构件（铭牌）年限说明复印件"；
★2.预算控制价
   不高于0.8万元/台。

（二）、技术参数
1. ▲工作方式：无线手持式设计，内置可充电锂电池，配备充电底座。
2. 电机类型：采用高性能无刷电机，扭力大、寿命长、噪音小、发热小。
3. ▲转速范围：至少覆盖 50 r/min～1500 r/min，可调。
4. ▲扭矩范围：至少覆盖 0.5 N•cm～4.0 N•cm，可调。
5.操作模式：至少具备正转、反转、往复三种模式；往复模式下正转角度和反转角度可调。
6. ▲弯机头：可 360° 旋转，可进行 134℃ 高温高压灭菌。
7. 显示与操作：配备液晶或 OLED 显示屏，可显示转速、扭矩、电量等工作参数；按键或触摸操作。
8. 电池容量：手柄内置可充电锂电池，电池容量≥1000mAh，或单次充电可持续完成≥15例根管治疗操作
9. 安全保护：具备自动关机功能、过载保护、低电量提示等。
10. 配置要求："主机、充电底座、弯机头、电源适配器、锉夹、唇挂钩等；如需专用维护保养配件，应列明规格。
10. 灭菌要求：弯机头、锉夹、唇挂钩等可高温高压灭菌。




