阳山县人民医院心电诊断中心系统采购项目
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一、数据与存储管理
（1）▲系统软件采用B/S架构化架构设计，所有医生客户端无需安装应用软件，无终端数量限制，医生可通过浏览器直接登录系统，进行预约分诊、检查管理、静息心电分析诊断、动态心电分析诊断、报告打印，以及查看统计报表。（响应文件提供系统浏览器访问截图证明，包括：登录页面、预约分诊、检查管理、静息心电分析诊断、动态心电分析诊断等核心功能页面截图，截图须清晰显示系统访问地址及核心功能界面并加盖响应人公章，否则视为负偏离)。	Comment by 空人生: 要求截图须显示“浏览器工具栏/标签页标识”，实质上指向特定浏览器品牌及版本。B/S架构的核心特征是Web访问，不应强制要求特定浏览器的视觉特征。部分厂商可能采用基于Chromium内核的桌面应用嵌套浏览器、PWA应用等技术方案，完全符合B/S架构实质但无法满足该截图要求。根据《招标投标法实施条例》第三十二条第（二）项，“设定的技术条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应”属于不合理条件。修改建议：（响应文件提供系统浏览器访问截图证明，包括：登录页面、预约分诊、检查管理、静息心电分析诊断、动态心电分析诊断等核心功能页面截图，截图须清晰显示系统访问地址及核心功能界面并加盖响应人公章，否则视为负偏离)。
（2）▲全面支持国产硬件、国产操作系统、国产数据库，满足国家信创要求，全面实现国产化替代。响应文件需提供以下材料并加盖响应人公章，否则视为负偏离：①国产操作系统及国产数据库的兼容测试报告或认证证书；②投标人出具的承诺函，承诺所投产品支持主流国产操作系统（如麒麟、统信UOS等）及国产数据库（如达梦、人大金仓等），并在合同签订后配合采购人完成兼容性测试验证。	Comment by 空人生: “测试认证报告”并非统一标准，投标方或第三方出示的报告不能确保真实达标。修改建议：响应文件需提供以下材料并加盖响应人公章，否则视为负偏离：①国产操作系统及国产数据库的兼容测试报告或认证证书；②投标人出具的承诺函，承诺所投产品支持主流国产操作系统（如麒麟、统信UOS等）及国产数据库（如达梦、人大金仓等），并在合同签订后配合采购人完成兼容性测试验证。
（3）▲系统安全应符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239）第三级安全保护要求。响应文件提供以下材料之一并加盖响应人公章，否则视为负偏离：①所投产品同类系统已通过的三级等保测评报告；②投标人出具的承诺函，承诺所投产品按照等保三级标准进行设计开发，并在合同签订后配合采购人完成本项目系统的等保三级测评及整改工作。
（4）系统具备密码强度控制机制，支持启用强密码验证及强制密码到期修改期限，支持首次登录强制用户修改初始密码。
（5）系统采用一体化平台设计，须全面涵盖心电电生理检查业务的全流程，包含但不限于预约登记、心电检查、动态心电/血压检查、电生理检查、病历管理、分析诊断、报告打印、统计分析、系统管理、BI大屏展示等功能。
（6）系统支持接收具有DICOM、XML、HL7、FTP等标准传输协议的心电图机、动态心电图、运动平板、电生理检查设备的数据，对数据进行处理和存储，并可与医院信息系统（HIS）、临床服务系统、医疗管理系统、公共卫生系统整合，通过网络发布报告。
（7）建立大容量的数据存储系统，对传输来的心电数据进行分类存储和管理，建立以患者身份证号等为索引的心电数据库，实现同一患者的历史多次检查同时进行对比。
（8）应满足将同一患者的常规心电、动态心电、动态血压统一存储到同一患者唯一标识下的数据库，实现同屏对比。
（9）具备心电数据权限配置功能，可为不同用户设置差异化的数据访问范围，确保患者心电信息的隐私安全，包括按科室、数据来源、检查分类及特殊病人等维度。
（10）系统应建立不同用户的权限分级，根据授权进行数据访问和修改；建立变更管理流程，系统升级/配置变更需审批并测试。
二、诊断管理
（1）支持将静息心电、动态心电、动态血压、电生理检查等多种不同类型的检查项目融合到一套系统中分析诊断。
（2）具备AI人工智能引擎模块，具备AI智能诊断功能，辅助医生快速分析诊断；
（3）列表支持急诊、普通、不同报告状态等多种颜色标识及病历到达提示功能。
（4）具备新检查病历到达提醒、会诊病历到达提醒及会诊病历返回提醒功能，并支持设置提醒开关、提醒时间及提醒方式。
（5）提供测量分析工具，包括但不限于：电子测量尺、平行尺、波形微调、波形定标、多种波形显示方式、波形放大等。
（6）具备波形时间差与幅值差精确测量功能，支持横向测量时间差并折算心率值、纵向测量幅值差。
（7）具备复合波分析辅助功能，可同屏显示12导联波形及复合波辅助参考线，帮助诊断医生快速判断分析值准确性。具备心拍放大分析功能：支持任意心搏单击放大分析，可对P、Q、T测量点进行手动微调；支持QRS波群多维度自动测量分析（包括但不限于振幅、时限、面积等核心参数）。同屏对比功能：患者历史检查数据多次同屏对比。
（8）具备导联纠错功能，可以通过软件直接修正错误导联。具备房颤（AF）分析功能，医生可在分析诊断界面手动开启或关闭房颤分析。
（9）具备详细参数矩阵，常规心电及衍生分析测量参数丰富，能够满足临床科研及诊断需求；
（10）支持转换梯形图、频谱心电、高频心电、心向量、心率变异、心室晚电位等检查分析，并编写、打印对应报告。软件须兼容心电工作站的多种分析模块（包括但不限于常规心电图、心向量、心室晚电位、心率变异、频谱心电、高频心电等），支持各分析模块数据统一汇聚与诊断报告集中管理。
（11）具备自动标识阴阳性功能，系统可预设阴阳性标识关键词，在医生诊断心电图保存或审核时，系统自动进行阳性或阴性标识。
（12）具备结合临床诊断信息综合分析功能，可结合患者诊断关键词（如发热等）及患者年龄、性别进行综合分析，辅助提升医生诊断准确性。
（13）提供丰富的报告诊断知识库/模板库，支持快捷录入，减少键盘输入。
（14）具备报告修改记录功能，可详细查看每一份病历的操作日志及报告修改记录。
（15）具备未报告、未审核病例提醒功能，可自定义设置提醒时间，保障病例诊断的时效性。
（16）具备安全协作分享功能，可在进行心电图诊断分析时将经脱敏处理的病历原始心电波形通过院内安全协作平台或符合医疗数据安全标准的专用通道进行分享，并支持在经授权的移动终端查看心电原始波形，进行走纸速度、灵敏度、显示模式调整及查看心电报告。
（17）具有空间心向量环动态回放功能，可播放、暂停、停止、速度倍数调整、回放模式选择。
（18）具有心电测量值异常报警显示功能，可设置不同测量值的不合理值范围，并在界面以突出方式显示并弹窗预警。
（19）具有心电报告敏感词预警功能，可为不同检查项目、不同性别设置不同敏感词，当符合条件敏感词出现时，系统自动弹窗预警。
（20）具备病历随访功能，为需随访的患者建立随访计划，支持随访时间设置，随访到期后可自动提醒；支持单独的随访病历显示列表，快速查看随访病历结论。
（21）具备移动诊断功能，移动会诊支持手机端H5、移动应用等多种方式实现原始心电图数据查看，支持Android和iOS系统等各种品牌终端，满足出差、居家等不同场景下的远程会诊需求；支持患者列表显示、心电波形显示模式调整、波形放大、走纸增益调整、电子标尺测量等心电图分析功能。
三、危急值闭环管理
（1）具备分级预警功能，支持后台预分析技术，根据危急值标准自动判断危急病历，并进行分级预警提醒；支持多级预警级别设置，用户可自定义设置预警级别。
（2）具备危急值闭环管理功能，系统对上传的病历进行后台预分析，根据危急值标准自动判断危急病历，并进行危急预警提醒；诊断医生复核上报危急值后，临床医生收到系统内危急值提醒；临床医生确认后，诊断医生可收到处理意见、处理人、处理时间及确认结果的提醒；系统可查看危急值上报-处理-反馈等全流程的时间轴。
（3）具备危急值病历列表功能，对所有上报危急值的病历统一列表展示，可按危急值处理状态进行查询。点击具体危急值病历，可实时显示该病历危急值项目、临床科室处理意见、处理人、处理时间。系统可和医院危急值平台、HIS系统集成，实现临床科室工作站消息及时提醒。
（4）应开展危急心电事件随访，建立随访档案，在事件发生后多个时间节点对患者或紧急联系人进行随访、跟踪、监控事件进展。
四、质控管理
（1）具备完整的报告质控流程，可建立质控任务，定期对报告质量进行回顾抽查，根据病种、诊断医生、是否疑难等多个维度对报告进行质控，抽取一定比例或条数的报告分配给不同质控医生进行质控。
（2）具备报告质控不合格提醒功能，可提醒报告医生本人被质控不合格的情况。
（3）具备心电质控功能，包含图像质控、报告质控、综合质控。
（4）具备质控评分功能：依据完整性、规范性、时限性、正确性等维度进行质控评价，且医生可手动选择具体扣分条目，系统根据医生选择的扣分项自动计算分值并自动给予质控评级。同时，为医院质控医生提供质控细则的可视化设置功能，医院质控医生可根据质控制度自定义设置质控细则及分值。
（5）支持对所有质控报告进行统一列表管理，并显示质控不合格原因。
五、数据统计与展示
（1）无需安装客户端软件，任意电脑中浏览器直接登录访问。
（2）提供可自由定制的数据统计模块，字段信息均可作为统计条件，并组合使用；可根据需要开展工作量、科研、教学统计。
（3）提供统计模板的可视化配置功能，可在系统设置里对统计模板进行增加、修改、删除和查询操作；可自由设置按年、按月、按日进行统计，支持柱状图、折线图、饼图、仪表盘、复合图（柱状+折线）等多种图表类型，可设置查询条件。
（4）统计结果可输出到Excel表格中，并可打印成统计报表。
（5）具备基于大屏显示的心电数据BI展示平台，提供包括但不限于检查量趋势、工作量、检查科室/机构排名、异常类疾病排名、诊断医生排名、报告时效质控、诊断分布、诊断分级等图表及仪表盘样式，为管理人员提供有效的管理决策工具。
六、心电考试教学管理
（1）具有考试教学管理系统，可为区域提供教学培训、考试考核、个人学习等功能，实现区域心电检查质量的全面提升。
（2）系统包含心电图题库管理、无图题库管理、考试管理、作业管理等功能模块；题库应包含考试题库和练习题库；考试管理包含考试列表、考试阅卷、查看成绩；作业管理包含作业列表、作业批改、查看作业情况。
（3）系统支持作业管理，在作业列表中设置作业的课程、知识点、作业名称、班级和分数，并对题型进行分数规则设置，设置内容包括题目类型、大纲要求、单体分值、题目数量，并根据单题分值和题目数量自动计算分数小计。
七、设备接入与区域心电联动
（1）系统须具备广泛的兼容性，支持常规心电、动态心电、动态血压、运动负荷试验、脑电图、胎儿心电及倾斜试验等心电电生理检查设备接入，并可提供相应的分析功能，满足未来医院业务发展需要。
（2）▲系统须支持基于国际/国家标准化接口协议（包括但不限于HL7、DICOM、WebService等），与上级医院或托管医院远程心电平台进行标准化数据交换，实现心电数据互联互通和远程心电会诊功能。
（3）支持胸痛患者数据对接功能，可通过标准接口将胸痛患者心电图同步至胸痛信息管理平台或相关急救信息系统，实现快速启动胸痛转诊流程。
八、心电设备参数要求
8.1 十二导同步心电分析系统（心电工作站）
配置数量：2套（心电图室2套）
心电工作站配备台式电脑与激光打印机，作为心电诊断中心的核心分析平台，须具备12导同步心电采集及心向量、心室晚电位、心率变异、频谱心电、高频心电等多种心电分析功能，支持接收下级医院/科室传输的心电图并完成远程诊断。
（1）ECG输入：12导同步采集。
（2）输入阻抗：≥100MΩ。
（3）输入回路电流：≤0.1μA。
（4）噪声：≤15μVp-p。
（5）定标电压：≤1mV±1%。
（6）频率响应范围：覆盖0.05-500Hz。
（7）共模抑制比：≥100dB。
（8）时间常数：≥3.2s。
（9）▲耐极化电压：≥±600mV
（10）用于医疗机构描记和分析常规心电图（ECG）、心室晚电位（VLP）、心率变异（HRV）等。
（11）用于医疗机构描记和分析频谱心电图、空间向量心电图和时间向量心电图等。
（12）具备常规心电导联心电波形自动测量、分析及数据打印。
（13）频谱心电图具备自动分析功能，包括自功率谱、传递函数、互相关函数、相干函数的自动计算及指标识别。
（14） 具有标准的心电图诊断摸板报告助手，以辅助医生快速诊断心电图。
（15） 具备病历导入、导出功能：可将病历导入或导出系统软件，支持导出XML、源始数据、HL7、图文报告、Excel等多种格式；
（16） 具备将所有检查数据导出Excel表格；
（17） 具备检查合并功能：可将有数据无病历信息和有病历信息无数据的两条不完整病历合并为一条既有病历信息又有数据的完整病历；
（18） 具备申请单合并功能：将两条申请单合并为一条检查申请；
（19） 支持与医院心电信息管理系统、HIS\EMR无缝集成，实现全院心电数据的统一存储与统一管理。
8.2 数字心电图机
配置数量：4套（供临床科室常规心电检查及急诊快速响应使用）
数字心电图机为标准12导版本，适用于临床科室常规心电检查，内置4G/5G等移动通信模块或具备相应扩展能力，支持床旁移动检查，须具备胸痛患者心电图快速采集与数据传输功能。
（1）采集方式：12导联同步采集。
（2）支持常规12导心电采集及扩展导联采集模式（如18导心电数据采集）。
（3）共模抑制比：≥100dB。
（4）▲耐极化电压：≥±600mV。
（5）频率响应范围：0.05-500Hz。
（6）▲输入阻抗：≥100MΩ。	Comment by 空人生: 高风险：输入阻抗≥110MΩ为特定品牌型号参数（如日本光电、福田等部分高端机型为110MΩ或120MΩ，而多数主流品牌为≥100MΩ）。结合同条款中8.1十二导同步心电分析系统第（2）项输入阻抗仅要求≥100MΩ，同一项目中对工作站和便携式设备设置不同门槛，且110MΩ为窄区间锁定，构成"参数组合墙"的一部分（与8.2第4项耐极化电压≥±600mV等组合后指向性明显）。建议：请信息科部门说明将“输入阻抗≥110MΩ”及耐极化电压≥±600mV设置为▲关键参数的必要性原因。
（7）定标电压：1mV土1%。
（8）灵敏度（增益）：支持5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV多档可调，误差不超过±5%。
（9）走纸速度：支持12.5mm/s、25mm/s、50mm/s多档可调，误差不超过±5%。
（10）▲显示屏：≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率不低于1024×768像素，支持多点触控操作。
（11）心电导联线连接方式稳定可靠。
（12）记录功能：内置热敏点阵打印。
（13）记录纸规格：支持210mm卷纸。
（14）支持多种打印格式，包括但不限于3×4、6×2+1、12×1等常用布局。
（15）数据存储：内部存储≥10000份病例，支持外接存储介质（SD卡、U盘等）。
（16）具备USB接口、SD卡插槽、LAN网络接口等常用外部接口。
（17）具备视频输出接口（如HDMI等），可用于教学演示。
（18▲支持多种联网方式，包括但不限于：4G/5G移动通信（内置模块）、WIFI无线网络、有线以太网。
（19）设备结构设计便于移动携带，适合床旁及移动场景使用。
20）▲心电图机支持标准数据输出接口（如DICOM、HL7、FTP、WebService等），可配合医院现有网络安全设施（如网闸、光闸、防火墙等）实现心电图原始数据的安全传输，满足远程诊断数据交互需求。投标人须承诺配合采购人及医院信息部门完成与现有网络安全架构的对接集成。


采购清单
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	备注

	1
	心电诊断中心系统平台软件
	1
	项
	含区域平台接入模块

	2
	十二导同步心电分析系统（心电工作站）
	2
	台
	心电图室(2)

	3
	数字心电图机
	4
	台
	含移动通信模块

	4
	移动通信数据卡（2年服务费）
	4
	张
	每台心电图机配1张

	5
	体检系统接口开发
	1
	套
	与现有体检系统对接




